仪器信号放大器（Instrumentation Amplifier）

(型号 INA-BTA or INA-DIN)

我们的仪表信号放大器用于与威尼尔接口产品兼容的条件信号。该放大器提供必要的增益和偏移来允许你连接各种测量设备到你的接口和以电子方式收集，存储和分析数据。虽然你可能校准你的软件来显示另一种，但是你的接口单元只能测量一个电位差（电压）。许多实验仪器产生随着仪器读数变化而变化的电压。比如包括气相色谱仪，光谱仪，光度计和声度计。如果你对电子熟悉，那么你可能会走进仪器并找出哪里测量这个电压信号。一些被观察的仪器用图表记录专为这种事的终端。测试这个信号电压范围。如果电压碰巧在与此匹配的接口范围内变化的话，那么该信号可直接接在接口，被软件所监控。更有可能，电压信号将需要在被监控前被放大。

用仪器放大器收集数据

这个传感器可以用以下接口来收集数据：

• Vernier LabQuest®作为独立的设备或与计算机连接

• Vernier LabPro®可用于计算机，TI图形计算器，或Palm掌上电脑

• Vernier Go!®Link

• Vernier EasyLink®

• Vernier SensorDAQ®

• CBL 2™

下面是使用仪器信号放大器的一般程序：

1.连接仪器信号放大器到接口。 2.开始数据采集软件。 3.该软件将识别仪器信号放大器和加载数据收集的设置为默认。现在您可以收集数据了。

数据收集软件

该传感器可用于一个接口和下面的数据收集软件。

• Logger Pro 3 这种计算机程序被用于LabQuest, LabPro, or Go!Link.

• Logger Pro 2 这种计算机程序可以被用于ULI 或串行接口箱。

• Logger Lite这种计算机程序被用于LabQuest, LabPro, or Go!Link.

• LabQuest App该程序使用时LabQuest是作为独立的设备

• EasyData App这计算器应用程序针对TI - 83 Plus和TI- 84 Plus可用于CBL 2， LabPro，和Vernier EasyLink。我们建议版本2.0或更新的版本，可从Vernier网站下载：www.vernier.com/easy/easydata.html,然后传送到计算器。观察Vernier网站www.vernier.com/calc/software/index.html以得到应用程序及程序转换方面更多的信息。

• DataMate program该程序可以和LabPro 或 CBL 2 和 TI-73, TI-83,

TI-84, TI-86, TI-89, Voyage 200 计算器一起使用。这个程序可以直接地从LabPro 或 CBL 2 转移到TI图形计算器上。

• Data Pro该程序被用于LabPro 连接Palm 掌上电脑。

• LabVIEW由美国国家仪器销售的LabVIEW™软件是一个图形化编程语言，它是用于SensorDAQ，可以与许多其他Vernier接口使用。欲要了解更多的信息请见，www.vernier.com/labview

这个传感器已配备支持自动识别的电路。当使用LabQuest或LabPro或Go! Link或SensorDAQ, EasyLink或CBL 2时，数据采集软件会识别传感器，然后用已定义的参数来设置配合认识的传感器的实验。

仪器信号放大器的工作原理

该放大器是一个可变增益和偏移设置的单片仪表放大器。一个仪器信号放大器包含小信号放大器所必要的精密组件和电路反馈。

该仪表放大器完成的三项主要任务：

• 提供了6个不同的增益设置以放大小信号来把适合于我们的接口设备调水平。

• 偏移电压，因此它总是在0至3.5伏之间。这允许放大器被用于负极的信号即使我们的接口部分只使用0-5 V输入。

• 提供了高频信号的滤波。连接仪器到放大器的导线容易接收电噪声就像一个无线电天线。通过筛选出这些信号，仅仅有用的数据被留下了。当设置为20 mV时，200 mV和1伏的位置时，放大分别设置为150,15和3。在红色和黑色端的电压差被放大参照地面输出。当设置为±20 mV, ±200 mV, 和 ±1 V 时, 放大器分别设置为75, 7.5和 1.5。在红色和黑色端的电压差被放大参照1.85V输出。

放大仪器的图表记录器输出

许多实验室仪器专为连接到图表记录器提供低电压输出接口。您可以和仪器信号放大器一起使用这些输出与仪表放大器这些输出接口到计算机。You may use these outputs with the Instrumentation Amplifier to

interface to a computer. This graph shows the output of a gas chromatograph

processing a sample of fatty acids dissolved in toluene solvent.2

Tips for Using the Instrumentation Amplifier with a Gas

Chromatograph

If your voltage readings are noisy, you should connect the Earth ground of the Gas

Chromatograph to the LabPro ground. To do this, first connect the Voltage Probe

that was shipped with your interface to another channel (e.g., CH 2). Then connect

the Earth ground to the black lead of the Voltage Probe.

Instrumentation Amplifier Specifications

Gain settings; 150, 75, 7.5, 15, 3, and 1.5±5%

Linearity: 1%

Power = 2.5 mA @ 5VDC

Frequency Response: 0-250Hz (f3dB)

Impedance : 1MΩ to ground

Calibration values:

+/-1V slope = 0.471648 intercept = –0.8584

+/-200mV slope = 0.117912 intercept = –0.2146

+/-20mV slope = 0.013181 intercept = –0.02399

0-1V slope = 0.308642 intercept = 0

0-200mV slope = 0.062617 intercept = 0

0-20mV slope = 0.006636 intercept = 0