氧气传感器

(型号：O2-BTA或O2-DIN)

此传感器可以在各种生物和化学实验中测量气态氧气的浓度。可应用于下列实验：

- 监测人类锻炼时的呼吸。

- 监测过氧化氢酵帮助下的氧化氢分解过程中的氧气浓度。

监测植物在光合作用和呼吸作用中的氧气变化。

发芽青豆的细胞呼吸

- 监测动物、昆虫、发芽种子的呼吸。

- 监测金属，如：铁的氧化。

- 监测发酵粉对糖的呼吸所消耗的氧气。

此传感器能应用于下列数据采集器：

- LabPro® (电脑、TI 图形计算器或 Palm OS® 掌上电脑)

- Go!™ Link

- TI的CBL 2™或CBL™

- Universal Lab Interface（ULI）

- Serial Box Interface

氧气传感器的附件

检查并确认下列附件在氧气传感器盒子中：

- 氧气传感器

- 250-毫升气体取样瓶

- 氧气传感器手册

注意：此产品只合适教育使用，不合适工业、医疗、研究、或商业上应用。

使用电脑连接氧气传感器

此传感器可以连接以下任一数据采集器：LabPro®, Go!™Link, Universal Lab Interface 或 Serial Box Interface。以下是连接电脑使用此传感器的步骤：

1。	连接氧气传感器、数据采集器和电脑。

2。	为实验进行适当的设置，然后启动软件 Logger Pro® 或 Logger Lite®。

3。	程序将自动识别传感器，然后准备开始数据采集。如果不支持自动识别，就请打开电脑 Logger Pro 软件的相应文件，然后准备开始数据采集。

使用 TI 图形计算器连接氧气传感器

这个传感器可以配合一个 TI 图形计算器和以下任何一个界面：LabPro，CBL 2™以及威尼尔 EasyLink®。以下是使用图形计算器连接导电率传感器时的一般性步骤：

1。把采集数据接口连接到 TI 图形计算器上。

2。把氧气传感器连接到任何一个模拟通道或连接到 EasyLink 上。

3。启动EasyData或DataMate 应用 (App) – 您选择使用的应用取决于您的计算器和界面。看下图取得更多的信息：

| 计算器 |  | 界面 |  | 数据采集程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TI-84+ 家族 |  | EasyLink LabPro 或CBL 2 |  | EasyData EasyData (提议) 或DataMate |
| TI-83+ 家族 |  | LabPro 或CBL 2 |  | EasyData (提议) 或DataMate |
| 所有其他 (TI-73、TI-83、TI-86、TI-89、TI-92和远航200) |  | LabPro 或CBL 2 |  | DataMata |

4。氧气传感器将被自动识别，你可以马上采集数据。

如果数据采集程序不在您的计算器上，使用以下指示来下载。

- EasyData 程序 – 这个程序可能已安装在您的计算器上。查看这是EasyData 版本2.0 或更新的版本。如果它没有安装或是一个旧的版本，你可以去威尼尔网站www.vernier.com/easy/easydata.html下载。它可以通过使用TI-连接 (TI-Connect)和TI配备到计算机电缆或TI-GRAPH LINK电缆。观察威尼尔网站www.vernier.com/calc/software/index.htm以得到应用程序一及程序转换方面更多的信息。

- DataMate程序 – 这个程序可以直接地从LabPro 或CBL 2 转移到TI图形计算器上。使用计算器对计算器连接电缆连接二个设备。把计算器投入接受 (Receive) 模式，然后按动界面上的转换 (Transfer) 按钮。

使用 Palm Powered™ 手提电脑连接氧气传感器

这个传感器可以配合 LabPro 连接 Palm Powered 手提电脑。

1。	连接 LabPro、Palm Powered 手提电脑以及氧气传感器。

2。	启动 DataPro 软件。

3。	点击新 (New)，或从 DataPro 菜单选择新 (New)。再点击新 (New)。软件会自动识认氧气传感器。如果不支持自动识别，请点击设置 (Setup)，然后对实验进行设置。

4。	准备开始采集数据。

氧气传感器的工作原理

此传感器是使用一个电化池来测量 0 到 27 %范围的氧气浓度。传感器含有浸在电解溶液的一个铅正极和一个金负极。当氧分子进入电化池时，它们会在浸负极处被点化还原。电化反应所产生的电流是与电极之间的氧气浓度成正例的。此电流经过电阻而产生一个输出电压。输出电压通过数据采集器处理并读取。

注意：此传感器在不使用的时候要垂直放置。这对存放和维护传感器来说是非常重要的。不正确的放置方法将减少传感器的使用寿命。

我需要校准传感器吗？

对大多数实验来说，没必要校准传感器。在出厂前我们已经它进行了设置。你只要使用已经存储于数据采集程序的恰当的刻度就可以了。

要进行更精确低实验，传感器可以在 0 到 20.9 %的氧气浓度之间进行校准。用普通的2点法进行校准。第一个点，按传感器顶部的归零按钮。输入0作为读数。松开按钮取第二个读数。输入20.9%，或下表中的一个值。完成后，当传感器静止放在取样瓶中时，给出 20.9 的读数 (或按照下表输入的值)。要校准到千分几的范围，就把第二个值去乘10 (如：输入209来代替20.9)。

大气考虑

由于大气中含有一定数量的水蒸气，所以在使用氧气传感器的时候，你可以调整大气的氧气校准值来提高精度。公认的20.9%这个值是在干燥的空气中（湿度为0%）计算氧气浓度得到的。如果你知道校准地点的大气相对湿度，你就可以用下表中的数据来代替20.9%。

| 相对湿度 | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气浓度%体积 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20.1 |

锦囊

- 虽然此传感器本身对氧气浓度变化的反应相当快了，但也请注意在能测到氧气浓度变化之前，气体是需要到达传感器的电极部位才有效。因为气体的扩散是一个缓慢的过程，所以读取的数据有一定时间的延迟。这个对使用 CO2-O2 连接器的时候尤其重要。

- 要想在可控制的环境中采集数据，建议你使用传感器随带的 250-毫升的气体采样瓶。把氧气传感器插入气体采样瓶。当传感器牢固地插入后，再采样瓶就已密封。非常重要：不要把传感器放进任何液体中。此传感器设计用于气态氧气的测量，而不是用于测量溶解氧的。

- 在不使用氧气传感器的时候，要将它垂直放置。这对存放和维护传感器来说是非常重要的。不正确的放置方法将减少传感器的使用寿命。

指标

氧气测量范围：	0% - 27%

精度 (标准760毫米汞气压)：	氧气体积的 ±1%

分辨率 (ULI, Serial Box, LabPro)：	0.01%

分辨率 (CBL, CBL2)：	0.04%

反应时间：	12 秒内完成所有数据的90%

预热时间：	5 秒内完成所有数据的90%

气压效果：	正比例
Vout = Vout (标准) x (P/1013)

气压范围:  0.5 大气压到 1.5 大气压

输出信号范围：	0到4.8伏特直流，2.7到3.8伏特直流@ 21% O2

输出电阻：	1 K

输入电压：	5 伏特直流 ± 0.25 伏特直流

气体取样模式：	扩散

温度范围：	5 到 40°C

湿度范围：	0 到 95 %的相对湿度

储藏温度范围：	–20 到 +60°C

传感器尺寸：	传感器管长 76 毫米；最大直径为 32 毫米

保修

威尼尔公司在发货后5年内保证这个产品是没有物质上和制作上的毛病，前3年是全包，第4 – 5 年不包括单程美国运费。这个保修不包括人为因素所导致的产品破坏。

制造商

威尼尔软件与技术公司 (Vernier Software & Technology)

13979 S.W. Millikan Way

Beaverton, Oregon 97005-2886

USA

电话：888-837-6437

传真：503-277-2440